
2026年沈阳国际旅行卫生保健中心

宏基因组病原谱检测试剂采购项目响应文件

供应商名称：                            

日      期：                            

一、服务价格明细表

                                            报价单位：人民币元

	序号
	检测试剂名称
	单价
	数量（例）
	总价
	备注
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注：本表可根据实际情况进行拓展。

供应商名称(加盖单位公章):               

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权人(签字或盖章):               

日           期:                
二、服务需求响应表

	采购文件要求

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。）
	响应文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明资料

	一、项目需求

（一）WT测序芯片

1、本产品与纳米孔基因测序仪搭配使用，适用于核酸分子的测序实验。

2、一张芯片的纳米孔孔蛋白数≥4000个。

3、★本测序芯片适配CycloneSEQ测序平台G100-ER。

4、芯片由一个处理液体样本的微流控芯片、一个含有纳米孔阵列的BioMEMS芯片、一个信号采控专用集成电路(ASIC)和一个带有表面贴装元件的印刷电路板组成。

5、★一套产品有≥2张芯片，单次运行同时进行高精度Basecalling的最大芯片数≥2张。

6、可支持单分子测序，直接测序，无需PCR扩增，DNA平均测序速度≥350nt/s。

7、★单芯片设计最大通量≥85 Gb;单芯片实验室最高通量≥60Gb。

8、测序速度：运行1min可以产出10M数据。

9、单序列≥98%，一致性序列（50x）≥99.995%。

10、芯片具有一定的可重复利用性：若芯片没有满载，可清洗后，用于开展另外的测序实验。

11、测序时间可以根据实验要求调控运行时间，可选范围在几分钟到72小时之间，最长测序时间≥96小时。

（二）CycloneSEQ 24 条形码建库试剂盒 (4RXN) 技术参数。

1、样本类型：gDNA、扩增子。

2、连接方式：Ligation（连接法）。

3、操作步骤：共计 5 步，末端修复（10min）+ BC 连接（10min）+ 纯化（6min）+ 接头连接（10min）+ 纯化（6min）。

4、规格：1 RXN 用于制备 24 个样本文库，可支持 4/8/24 样本混 1 建库；整套试剂盒共计可用于 96 个样本建库。

5、自动化适配：Prep4/SP‑100。

6、推荐应用：全基因组测序、靶向测序、单菌测序等。

（三）CycloneSEQ 连接条形码（24）

1、样本类型：gDNA、扩增子。

2、连接方式：Ligation（连接法）。

3、自动化适配：Prep4/SP‑100。

4、推荐应用：全基因组测序、靶向测序、单菌测序等。

（四）CycloneSEQ WT测序试剂盒（H940-000016）

1、用途：基于纳米孔测序技术，用于检测 DNA 文库序列，能够完成测序过程并获取高质量的样本序列信息。

2、★本试剂适用于 CycloneSEQ 全系列建库试剂盒制备的DNA文库。

3、★本试剂可与CycloneSEQ WT测序芯片及其适配的纳米孔基因测序仪联合使用。

4、本试剂可提供上机次数不低于6次。

5、DNA测序速度≥380 nt/s。

6、测序时间可以根据实验要求调控运行时间，可选范围在1分钟到72小时之间，最长测序时间≥96小时。

7、单序列≥98%，一致性序列（50x）≥99.995%。

8、测序读长：对序列读长没有限制要求，最长读长≥2 Mbp。
	
	
	
	

	二、资格要求

★（一）响应人应为具有合法经营资质的独立法人、其他组织，经营、业务范围应包括：从事医疗检验技术开发、技术服务、技术咨询等范围。

★（二）响应人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单及中国裁判文书网无行贿相关记录。
	
	
	
	

	三、其它要求

货期：接采购人通知起48小时内送货。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列。
	
	
	


填表说明：
1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4.提供生产厂商盖章的技术白皮书。

供应商(加盖单位公章):               

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权人(签字或盖章):               

日           期:                     
三、商务条款偏离表

	序号
	采购文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。）
	响应文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	★1
	履约期限：自合同签订之日起，接采购人通知48小时内送货，同时开具发票。
	
	
	

	★2
	交付方式及时间：响应人提交所有检测试剂至采购人，并经采购人签收。 
	
	
	

	★3
	报价要求：分别按检测试剂总数进行报价，（含税金、检测试剂材料、运输等一切费用）。
	
	
	

	★4
	结算与付款：采购人将按照双方确认收货后根据发票进行结算。采购方收到供货方开具的发票后在15个工作日内一次性支付。如因响应人过错导致（包括但不限于：未按期进行试剂交货、及运输过程中出现运损）致项目失败时，视为响应人违约，采购人拒付相应费用还要进行追偿，响应人需要承担由此带来的一切损失。
	
	
	

	
	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列。
	
	


填表说明：
1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称(加盖单位公章):               

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权人(签字或盖章):               

日期:                               

四、服务承诺书
