## Sheet2
2026年沈阳海关技术中心仪器设备检定校准服务报价单 项目编号：2026-JSZX-001
序号 | 设备名称 | 设备厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 校准完成时间 | 校准关键量 | 提供资质证书及附件类型
1 | 气相色谱仪 | 安捷伦科技公司 | 7890A | 1 |  |  | 2026.5.30 | ECD基线噪声、基线漂移、柱箱稳定性、检出限、定性重复性、定量重复性测量结果不确定度 | 校准（cnas）
2 | 气相色谱质谱仪 | 安捷伦科技公司 | 5977/7890B | 1 |  |  | 2026.5.30 | 基线噪声、基线漂移、柱箱稳定性、检出限、定性重复性、定量重复性测量结果不确定度。 | 校准（cnas）
3 | 超高效液相色谱仪 | 沃特世 | H-CLASS | 1 |  |  | 2026.5.30 | 二极管阵列+蒸发光：流量误差S、泵流量稳定性S、最小检测浓度、定性重复性、定量重复性、测量结果的不确定度、基线噪声、基线漂移。 | 校准（cnas）
4 | 液相色谱仪 | 安捷伦科技公司 | 1260 | 1 |  |  | 2026.5.30 | 二极管：流量误差S、泵流量稳定性S、最小检测浓度、定性重复性、定量重复性、测量结果的不确定度、基线噪声、基线漂移。 | 校准（cnas）
5 | 液相色谱串联质谱仪 | AB SCIEX | 岛津LC-30A/AB SCIEX QTRAP 6500 | 1 |  |  | 2026.5.30 | 分辨力、信噪比、质量准确性、峰面积重复性、保留时间重复性、测量结果的不确定度。 | 校准（cnas）
6 | 液相色谱串联质谱仪 | 日本岛津公司 | LCMS-8060 | 1 |  |  | 2026.5.30 | 分辨力、信噪比、质量准确性、峰面积重复性、保留时间重复性、测量结果的不确定度。 | 校准（cnas）
7 | 全自动氨基酸分析仪 | 赛卡姆 | S-433D | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 基线噪声、检出限、峰面积重复性、保留时间重复性、测量结果的不确定度。 | 校准（cnas）
8 | 烟点测定仪 | 杭州大吉光电仪器有限公司 | HLY Ⅲ | 1 |  |  | 2026.5.30 | 校准温度100，200,250 | 校准（cnas）
9 | 微波快速灰化系统 | 意大利Milestone | PYR0260 | 1 |  |  | 2026.5.30 | 校准温度150，200,270，550 | 校准（cnas）
10 | 全自动定氮仪 | 瑞士步琪 | K-360 | 1 |  |  | 2026.5.30 | 重复性≤0.5% | 校准（cnas）
11 | 电位滴定仪 | 瑞士万通公司 | 905 | 1 |  |  | 2026.5.29 | 示值误差±0.05% | 校准（cnas）
12 | 全自动滴定仪 | 海能仪器 | T960 Pro | 1 |  |  | 2026.5.30 | 示值误差±0.05% | 校准（cnas）
13 | 浊度仪 | 哈希公司 | 2100N | 1 |  |  | 2026.5.29 | 仪器零点飘移 ±1,5%仪器重复性 ＜2% | 校准（cnas）
14 | 电导率仪 | 雷磁 | DDSJ-307F | 1 |  |  | 2026.5.29 | 校准点: 0.2,1,2,10,20,100,160,2000,1000,1600,2000 uS/cm | 校准（cnas）
15 | 余氯测定仪 | 上海仪电物理光学仪器有限公司 | DGB-403F | 1 |  |  | 2026.5.29 | 校准关键点：重复性 | 校准（cnas）
16 | 氟离子滴定仪 | 上海仪电物理光学仪器有限公司 | PXSJ-226 | 1 |  |  | 2026.5.29 | 校准关键点：示值误差 | 校准（cnas）
17 | 密度计 | 安东帕公司 | DMA1001 | 1 |  |  | 2026.5.29 | 校准点：1.2、1.5、1.8g/cm2 | 校准（cnas）
18 | 自动旋光测定仪 | 上海仪迈仪器科技有限公司 | IP-digi300/2+ | 1 |  |  | 2026.5.29 | 校准关键点：重复性 | 校准（cnas）
19 | PH计 | 上海仪电物理光学仪器有限公司 | PHBJ-260F | 1 |  |  | 2026.5.22 | 校准关键点：示值偏差，级别应为0.01 | 校准（cnas）
20 | 荧光增白剂分析仪 | 上海嘉鹏科技有限公司 | ZF-108 | 1 |  |  | 2026.5.29 | 校准关键点：示值偏差，重复性 | 校准（cnas）
21 | 酸度计 | 美国奥利龙公司 | 868 | 1 |  |  | 2026.5.29 | 示值误差±0.01 | 校准（cnas）
22 | 马弗炉 | 赛默飞世尔 | BF51828C-1 | 1 |  |  | 2026.5.29 | 校准点：525℃、550℃，700℃、800℃、900℃ | 校准（cnas）
23 | 真空干燥箱 | 美国匹克 | VC50 | 1 |  |  | 2026.5.29 | 校准点：40℃、70℃、75℃、80℃、98℃、102℃、105℃、110℃、125℃、130℃ | 校准（cnas）
24 | 真空干燥箱 | 上海精宏实验设备有限公司 | DZF-6030 | 1 |  |  | 2026.5.29 | 校准点：40℃、70℃、75℃、80℃、98℃、102℃、105℃、110℃、125℃、130℃ | 校准（cnas）
25 | 程控箱式电炉 | 上海精宏实验设备有限公司 | SXL-1030 | 1 |  |  | 2026.5.29 | 校准点：550,600,700,1000℃ | 校准（cnas）
26 | 数显卡尺 | 广陆 | （0-150）mm | 1 |  |  | 2026.5.29 | 校准点：20,25,50,80mm | 校准（cnas）
27 | 电热恒温水浴锅 | 上海一恒科学仪器有限公司 | HWS-28 | 1 |  |  | 2026.5.29 | 40℃，70℃，100℃（精度0.1℃） | 校准（cnas）
28 | 智能崩解仪 | 天津市天大天发科技有限公司 | ZB-1E | 1 |  |  | 2026.5.29 | 1、温度设定值误差不超过±1.0℃；2、吊篮往返频率最大允许误差不超过土3%；3、吊篮上下移动距离及吊下降时筛网至杯底距离：吊篮上下移动距离（55.0土2.0）mm，吊篮下降时筛网至杯底距离（25.0±2.0）mm；4、计时误差相对误差不超过土1%。 | 校准（cnas）
29 | —20℃冰箱 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | DW-YL450 | 1 |  |  | 2026.5.29 | -20℃ | 校准（cnas）
30 | —25℃冰箱 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | DW-YL270 | 1 |  |  | 2026.5.29 | -20℃ | 校准（cnas）
31 | 医用冷藏柜 | 海尔 | HYC-310S | 1 |  |  | 2026.5.29 | 校准点：0℃、4℃、8℃ | 校准（cnas）
32 | 数字温度计 | 江苏省精创电气股份公司 | DT-1 | 1 |  |  | 2026.5.29 | -20℃、0℃、4℃、20℃ | 校准（cnas）
33 | 数字温度计 | 江苏省精创电气股份公司 | DT-1 | 1 |  |  | 2026.5.29 | -20℃、0℃、4℃、20℃ | 校准（cnas）
34 | 数字温度计 | 江苏省精创电气股份公司 | DT-1 | 1 |  |  | 2026.5.29 | -20℃、0℃、4℃、20℃ | 校准（cnas）
35 | 数字温度计 | 江苏省精创电气股份公司 | DT-1 | 1 |  |  | 2026.5.29 | -20℃、0℃、4℃、20℃ | 校准（cnas）
36 | 数字温度计 | 江苏省精创电气股份公司 | DT-1 | 1 |  |  | 2026.5.29 | -20℃、0℃、4℃、20℃ | 校准（cnas）
37 | 数字温度计 | 江苏省精创电气股份公司 | DT-1 | 1 |  |  | 2026.5.29 | -20℃、0℃、4℃、20℃ | 校准（cnas）
38 | 数字温度计 | 江苏省精创电气股份公司 | DT-1 | 1 |  |  | 2026.5.29 | -20℃、0℃、4℃、20℃ | 校准（cnas）
39 | 数字温度计 | 江苏省精创电气股份公司 | DT-1 | 1 |  |  | 2026.5.29 | -20℃、0℃、4℃、20℃ | 校准（cnas）
40 | 数字温度计 | 江苏省精创电气股份公司 | DT-1 | 1 |  |  | 2026.5.29 | -20℃、0℃、4℃、20℃ | 校准（cnas）
41 | 数字温度计 | 江苏省精创电气股份公司 | DT-1 | 1 |  |  | 2026.5.29 | -20℃、0℃、4℃、20℃ | 校准（cnas）
42 | 数字温度计 | 江苏省精创电气股份公司 | DT-1 | 1 |  |  | 2026.5.29 | -20℃、0℃、4℃、20℃ | 校准（cnas）
43 | 数字温度计 | 江苏省精创电气股份公司 | DT-1 | 1 |  |  | 2026.5.29 | -20℃、0℃、4℃、20℃ | 校准（cnas）
44 | 全浸式水银温度计 | / | / | 1 |  |  | 2026.5.29 | 30℃，40℃，60℃，70℃ | 校准（cnas）
45 | 玻璃液体温度计 | / | 棒式 | 1 |  |  | 2026.5.29 | -30℃、0℃、4℃、8℃、20℃、25℃、28℃、35℃、42℃、50℃、60℃、70℃、80℃ | 校准（cnas）
46 | 玻璃液体温度计 | / | 棒式 | 1 |  |  | 2026.5.29 | 0℃、4℃、8℃、20℃、28℃、35℃、42℃、50℃、60℃、70℃、80℃ 、100℃ 、130℃ | 校准（cnas）
47 | 玻璃液体温度计 | / | 棒式 | 1 |  |  | 2026.5.29 | 0℃、4℃、8℃、20℃、25℃、28℃、35℃、42℃、50℃、60℃、70℃、80℃ | 校准（cnas）
48 | 水银温度计 | / | / | 1 |  |  | 2026.5.29 | 50℃，60℃，70℃ | 校准（cnas）
49 | 精密酒精计 | 衡水耀華器械儀表廠 | 0-5 | 1 |  |  | 2026.5.30 | 精度0.1 | 校准（cnas）
50 | 精密酒精计 | 衡水耀華器械儀表廠 | 5-10 | 1 |  |  | 2026.5.30 | 精度0.1 | 校准（cnas）
51 | 精密酒精计 | 衡水耀華器械儀表廠 | 10-15 | 1 |  |  | 2026.5.30 | 精度0.1 | 校准（cnas）
52 | 精密酒精计 | 衡水耀華器械儀表廠 | 15-20 | 1 |  |  | 2026.5.30 | 精度0.1 | 校准（cnas）
53 | 精密酒精计 | 衡水耀華器械儀表廠 | 20-25 | 1 |  |  | 2026.5.30 | 精度0.1 | 校准（cnas）
54 | 精密酒精计 | 衡水耀華器械儀表廠 | 25-30 | 1 |  |  | 2026.5.30 | 精度0.1 | 校准（cnas）
55 | 精密酒精计 | 衡水耀華器械儀表廠 | 30-35 | 1 |  |  | 2026.5.30 | 精度0.1 | 校准（cnas）
56 | 精密酒精计 | 衡水耀華器械儀表廠 | 30-35 | 1 |  |  | 2026.5.30 | 精度0.1 | 校准（cnas）
57 | 精密酒精计 | 衡水耀華器械儀表廠 | 35-40 | 1 |  |  | 2026.5.30 | 精度0.1 | 校准（cnas）
58 | 精密酒精计 | 衡水耀華器械儀表廠 | 35-40 | 1 |  |  | 2026.5.30 | 精度0.1 | 校准（cnas）
59 | 精密酒精计 | 衡水耀華器械儀表廠 | 40-45 | 1 |  |  | 2026.5.30 | 精度0.1 | 校准（cnas）
60 | 精密酒精计 | 衡水耀華器械儀表廠 | 45-50 | 1 |  |  | 2026.5.30 | 精度0.1 | 校准（cnas）
61 | 精密酒精计 | 衡水耀華器械儀表廠 | 50-55 | 1 |  |  | 2026.5.30 | 精度0.1 | 校准（cnas）
62 | 精密酒精计 | 衡水耀華器械儀表廠 | 55-60 | 1 |  |  | 2026.5.30 | 精度0.1 | 校准（cnas）
63 | 精密酒精计 | 衡水耀華器械儀表廠 | 60-65 | 1 |  |  | 2026.5.30 | 精度0.1 | 校准（cnas）
64 | 酒精计 | 冀州市耀华器械仪表厂 | （0-40度） |  |  |  | 2026.5.30 | 校准关键点：示值偏差 | 校准（cnas）
65 | 酒精计 | 冀州市耀华器械仪表厂 | （40-70度） | 1 |  |  | 2026.5.30 | 校准关键点：示值偏差 | 校准（cnas）
66 | 酒精计 | 冀州市耀华器械仪表厂 | （70-100度） | 1 |  |  | 2026.5.30 | 校准关键点：示值偏差 | 校准（cnas）
67 | 酒精计 | 冀州市耀华器械仪表厂 | （70-100度） | 1 |  |  | 2026.5.30 | 校准关键点：示值偏差 | 校准（cnas）
68 | 电子天平 | 天津德安特传感技术有限公司 | ML42002 | 1 |  |  | 2026.5.29 | 0g,50g,500g,820g点 | 校准（cnas）
69 | 电子天平 | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | CPA225D | 1 |  |  | 2026.5.29 | 0g,50g,100g,220g点，天平重复性误差需有十万分之一的校准 | 校准（cnas）
70 | 电子天平 | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | CPA225D | 1 |  |  | 2026.5.29 | 0g,50g,100g,220g点天平重复性误差需有十万分之一的校准 | 校准（cnas）
71 | 电子天平 | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | BSA822 | 1 |  |  | 2026.5.29 | 0g,50g,500g,820g点 | 校准（cnas）
72 | 电子天平 | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | BSA822 | 1 |  |  | 2026.5.29 | 0g,50g,500g,820g点 | 校准（cnas）
73 | 电子天平 | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | BSA822 | 1 |  |  | 2026.5.29 | 0g,50g,500g,820g点 | 校准（cnas）
74 | 电子天平 | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | BSA2202S | 1 |  |  | 2026.5.29 | 0g,50g,500g,2200g点 | 校准（cnas）
75 | 电子天平 | 上海精密科学仪器有限公司 | YP2001N | 1 |  |  | 2026.5.29 | 0g,500g,1500g,2000g点 | 校准（cnas）
76 | 移液器 | 大龙 | (0.5~10)μL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 0.5μL，5μL，10μL点 | 校准（cnas）
77 | 移液器 | 大龙 | (10~100)μL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 20μL，100μL，200μL点 | 校准（cnas）
78 | 移液器 | 大龙 | (10~100)μL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 10μL，50μL，100μL点 | 校准（cnas）
79 | 移液器 | 大龙 | (10~100)μL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 10μL，50μL， 100μL点 | 校准（cnas）
80 | 移液器 | 大龙 | (20~200)μL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 20μL，100μL，200μL点 | 校准（cnas）
81 | 移液器 | 大龙 | (100~1000)μL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 100μL，500μL，1000μL点 | 校准（cnas）
82 | 移液器 | 大龙 | (100~1000)μL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 100μL，500μL，1000μL点 | 校准（cnas）
83 | 移液器 | 大龙 | (100~1000)μL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 100μL，500μL，1000μL点 | 校准（cnas）
84 | 移液器 | 大龙 | (100~1000)μL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 100μL，500μL，1000μL点 | 校准（cnas）
85 | 移液器 | 大龙 | (1000~5000)μL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 1000μL，2500μL，5000μL点 | 校准（cnas）
86 | 移液器 | 大龙 | (500~5000)μL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 500μL，2500μL，5000μL点 | 校准（cnas）
87 | 移液器 | 大龙 | (500~5000)μL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 100μL，500μL，1000μL点 | 校准（cnas）
88 | 移液器 | / | (1000~10000)μL | 1 |  |  | 2026.5.30 | 1000μL，5000μL，10000μL点 | 校准（cnas）
89 | 温湿度表 | / | 2220180 | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 15℃，20℃，30℃，湿度40%，60%、80% | 校准（cnas）
90 | 温湿度表 | / | TMWS-A2 | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 15℃，20℃，30℃，湿度40%，60%、80% | 校准（cnas）
91 | 温湿度表 | / | TMWS-A2 | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 15℃，20℃，30℃，湿度40%，60%、80% | 校准（cnas）
92 | 温湿度表 | / | WS-B2 | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 15℃，20℃，30℃，湿度40%，60%、80% | 校准（cnas）
93 | 温湿度表 | / | WS-B2 | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 15℃，20℃，30℃，湿度40%，60%、80% | 校准（cnas）
94 | 温湿度表 | / | WS-B2 | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 15℃，20℃，30℃，湿度40%，60%、80% | 校准（cnas）
95 | 温湿度表 | / | WS-B2 | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 15℃，20℃，30℃，湿度40%，60%、80% | 校准（cnas）
96 | 温湿度表 | / | WS-B2 | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 15℃，20℃，30℃，湿度40%，60%、80% | 校准（cnas）
97 | 温湿度表 | / | JWS-A5 | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 15℃，20℃，30℃，湿度40%，60%、80% | 校准（cnas）
98 | 容量瓶 | / | 100mL | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 100mL | 校准（cnas）
99 | 容量瓶 | / | 100mL | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 100mL | 校准（cnas）
100 | 容量瓶 | / | 50mL | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 50mL | 校准（cnas）
101 | 容量瓶 | / | 50mL | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 50mL | 校准（cnas）
102 | 容量瓶 | / | 25mL | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 25mL | 校准（cnas）
103 | 容量瓶 | / | 25mL | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 25mL | 校准（cnas）
104 | 容量瓶 | / | 10mL | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 10mL | 校准（cnas）
105 | 容量瓶 | / | 10mL | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 10mL | 校准（cnas）
106 | 瓶口分配器(5-60mL) | 大龙 | 5-60mL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 5mL，30mL,60mL | 校准（cnas）
107 | 瓶口分配器(5-60mL) | 大龙 | 5-60mL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 5mL，30mL,60mL | 校准（cnas）
108 | 瓶口分配器(5-60mL) | 大龙 | 5-60mL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 5mL，30mL,60mL | 校准（cnas）
109 | 分度吸量管 | / | 0.1mL | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 0.1mL | 校准（cnas）
110 | 分度吸量管 | / | 0.1mL | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 0.1mL | 校准（cnas）
111 | 分度吸量管 | / | 0.2mL | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 0.2mL | 校准（cnas）
112 | 分度吸量管 | / | 0.2mL | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 0.2mL | 校准（cnas）
113 | 分度吸量管 | / | 0.5mL | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 0.5mL | 校准（cnas）
114 | 分度吸量管 | / | 0.5mL | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 0.5mL | 校准（cnas）
115 | 分度吸量管 | / | 1.0mL | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 1.0mL | 校准（cnas）
116 | 分度吸量管 | / | 1.0mL | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 1.0mL | 校准（cnas）
117 | 分度吸量管 | / | 2.0mL | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 2.0mL | 校准（cnas）
118 | 分度吸量管 | / | 2.0mL | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 2.0mL | 校准（cnas）
119 | 分度吸量管 | / | 5.0mL | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 5.0mL | 校准（cnas）
120 | 分度吸量管 | / | 5.0mL | 1 |  |  | 合同签订后十五日内完成 | 5.0mL | 校准（cnas）
121 | 标准试验筛 | 浙江省上虞市纱筛厂 | 75μm（200目） | 1 |  |  | 2026.5.29 | 75μm | 校准（cnas）
122 | 尼龙标准筛 | 浙江省上虞市纱筛厂 | 2mm | 1 |  |  | 2026.5.29 | 2mm | 校准（cnas）
123 | 尼龙标准筛 | 浙江省上虞市纱筛厂 | 2mm | 1 |  |  | 2026.5.29 | 2mm | 校准（cnas）
124 | 标准检验筛 | 浙江省上虞市纱筛厂 | 2.80mm | 1 |  |  | 2026.5.29 | 2.80mm | 校准（cnas）
125 | 标准检验筛 | 浙江省上虞市纱筛厂 | 0.45mm | 1 |  |  | 2026.5.29 | 0.45mm | 校准（cnas）
126 | 标准检验筛 | 浙江省上虞市纱筛厂 | 40目（0.425mm） | 1 |  |  | 2026.5.29 | 40目（0.425mm） | 校准（cnas）
127 | 标准检验筛 | 浙江省上虞市纱筛厂 | 0.5mm | 1 |  |  | 2026.5.29 | 0.5mm | 校准（cnas）
128 | 标准检验筛 | 浙江省上虞市纱筛厂 | 1mm | 1 |  |  | 2026.5.29 | 1mm | 校准（cnas）
129 | 标准检验筛 | 浙江省上虞市纱筛厂 | 3mm | 1 |  |  | 2026.5.29 | 3mm | 校准（cnas）
130 | 标准检验筛 | 浙江省上虞市纱筛厂 | 4.5mm | 1 |  |  | 2026.5.29 | 4.5mm | 校准（cnas）
131 | 标准检验筛 | 浙江省上虞市纱筛厂 | 1.5mm | 1 |  |  | 2026.5.29 | 1.5mm | 校准（cnas）
132 | 标准检验筛 | 浙江省上虞市纱筛厂 | 12.0mm | 1 |  |  | 2026.5.29 | 12.0mm | 校准（cnas）
133 | 标准检验筛 | 浙江省上虞市纱筛厂 | 4.0mm | 1 |  |  | 2026.5.29 | 4.0mm | 校准（cnas）
134 | 标准检验筛 | 浙江省上虞市纱筛厂 | 3.5mm | 1 |  |  | 2026.5.29 | 3.5mm | 校准（cnas）
135 | 标准检验筛 | 浙江省上虞市纱筛厂 | 1.2mm | 1 |  |  | 2026.5.29 | 1.2mm | 校准（cnas）
136 | 标准检验筛 | 浙江省上虞市纱筛厂 | 2.5mm | 1 |  |  | 2026.5.29 | 2.5mm | 校准（cnas）
137 | 台式酸度计 | 雷磁 | PHS-3E | 1 |  |  | 2026.5.30 | 示值误差±0.01 | 校准（cnas）
138 | 台式酸度计 | 雷磁 | PHS-3E | 1 |  |  | 2026.5.30 | 示值误差±0.01 | 校准（cnas）
139 | 4温4孔单控水浴锅 | 力辰 | LC-WBI-4 | 1 |  |  | 2026.5.30 | 40℃，70℃，100℃（精度0.1℃） | 校准（cnas）
140 | 防干烧可定时6孔水浴锅 | 力辰 | LC-WBS-6 | 1 |  |  | 2026.5.30 | 40℃，70℃，100℃（精度0.1℃） | 校准（cnas）
141 | 电子天平 | 格伦 | ZA203A | 1 |  |  | 2026.5.30 | 精度0.001g | 校准（cnas）
142 | 电子天平 | 格伦 | ZA203A | 1 |  |  | 2026.5.30 | 精度0.001g | 校准（cnas）
143 | 电子天平 | 格伦 | LS1200H | 1 |  |  | 2026.5.30 | 精度0.01g | 校准（cnas）
144 | 电子天平 | / | MTB300D | 1 |  |  | 2026.5.30 | 0.01g | 校准（cnas）
145 | 电子天平 | 华志 | PTY-A220 | 1 |  |  | 2026.5.30 | 0.001g | 校准（cnas）
146 | 移液器 | 大龙 | 10~100μL | 1 |  |  | 2026.5.30 | 0.5μL，5μL，10μL点 | 校准（cnas）
147 | 移液器 | 大龙 | 100~1000μL | 1 |  |  | 2026.5.30 | 100μL，500μL，1000μL点 | 校准（cnas）
148 | 移液器 | 大龙 | 100~1000μL | 1 |  |  | 2026.5.30 | 100μL，500μL，1000μL点 | 校准（cnas）
149 | 移液器 | 大龙 | 1000~5000μL | 1 |  |  | 2026.5.30 | 1000μL，2500μL，5000μL点 | 校准（cnas）
150 | 移液器 | 大龙 | 1000~5000μL | 1 |  |  | 2026.5.30 | 1000μL，2500μL，5000μL点 | 校准（cnas）
151 | 瓶口分配器(5-25mL) | 大龙 | 2.5-25mL | 1 |  |  | 2026.5.30 | 2.5mL,10mL,15mL，25mL | 校准（cnas）
152 | 瓶口分配器(5-25mL) | 大龙 | 2.5-25mL | 1 |  |  | 2026.5.30 | 2.5mL,10mL,15mL，25mL | 校准（cnas）
153 | 瓶口分配器(5-25mL) | 大龙 | 2.5-25mL | 1 |  |  | 2026.5.30 | 2.5mL,10mL,15mL，25mL | 校准（cnas）
154 | 瓶口分配器(5-60mL) | 大龙 | 5-60mL | 1 |  |  | 2026.5.30 | 5mL，30mL,60mL | 校准（cnas）
155 | 瓶口分配器(5-60mL) | 大龙 | 5-60mL | 1 |  |  | 2026.5.30 | 5mL，30mL,60mL | 校准（cnas）
156 | 瓶口分配器(5-60mL) | 大龙 | 5-60mL | 1 |  |  | 2026.5.30 | 5mL，30mL,60mL | 校准（cnas）
157 | 瓶口分配器(5-60mL) | 大龙 | 5-60mL | 1 |  |  | 2026.5.30 | 5mL，30mL,60mL | 校准（cnas）
158 | 瓶口分配器(2-10mL) | 大龙 | 1-10mL | 1 |  |  | 2026.5.30 | 1mL,5mL，10mL | 校准（cnas）
159 | 瓶口分配器(2-10mL) | 大龙 | 1-10mL | 1 |  |  | 2026.5.30 | 1mL,5mL，10mL | 校准（cnas）
160 | 500mL量筒 | / | 500mL | 1 |  |  | 2026.5.30 | 500mL | 校准（cnas）
161 | 1000mL量筒 | / | 1000mL | 1 |  |  | 2026.5.30 | 1000mL | 校准（cnas）
162 | 100mL量筒 | / | 100mL | 1 |  |  | 2026.5.30 | 100mL | 校准（cnas）
163 | 50mL量筒 | / | 50mL | 1 |  |  | 2026.5.30 | 50mL | 校准（cnas）
164 | 25mL量杯 | / | 25mL | 1 |  |  | 2026.5.30 | 25mL | 校准（cnas）
165 | 20mL量杯 | / | 20mL | 1 |  |  | 2026.5.30 | 20mL | 校准（cnas）
166 | 10mL量杯 | / | 10mL | 1 |  |  | 2026.5.30 | 10mL | 校准（cnas）
167 | 5mL量杯 | / | 5mL | 1 |  |  | 2026.5.30 | 5mL | 校准（cnas）
168 | 酸式滴定管 | / | 10mL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 10mL | 校准（cnas）
169 | 酸式滴定管 | / | 25mL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 25mL | 校准（cnas）
170 | 酸式滴定管 | / | 50mL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 50mL | 校准（cnas）
171 | 碱式滴定管 | / | 25mL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 25mL | 校准（cnas）
172 | 碱式滴定管 | / | 50mL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 50mL | 校准（cnas）
173 | 微量滴定管 | / | 5.0mL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 5.0mL | 校准（cnas）
174 | 声级计 | 泰仕电子工业股份有限公司 | TES 1350A | 1 |  |  | 2026.5.31 | 校准点：20、125/250HZ | 校准（cnas）
175 | 风速计 | 北京明合智科技有限公司 | QDF-6 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 校准点：3、5、7m/s | 校准（cnas）
176 | 照度计 | 泰仕电子工业股份有限公司 | 1339 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 校准点：3000、2000、1000lx | 校准（cnas）
177 | 激光可吸入粉尘连续测试仪 | 青岛聚创环保集团有限公司 | JCF-6H | 1 |  |  | 2026.5.31 | 校准点：PM10（0.15,0.25,0.35mg/m3） 校准点：PM2.5（0.15,0.25,0.45mg/m3） | 校准（cnas）
178 | 便携式红外气体分析器 | 北京市华云分析仪器研究所有限公司 | GXH-3011A1 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 校准点：CO（0，0.1，0.5，1，5mg/L） | 校准（cnas）
179 | 便携式红外气体分析器 | 北京市华云分析仪器研究所有限公司 | GXH-3011E1 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 校准点：CO2（0，0.05，0.1，0.15%） | 校准（cnas）
180 | 数显温湿度计 | 台湾群特 | CENTER-310 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 温度校准点：10、20、30℃ 湿度校准点：30%、50%、80% | 校准（cnas）
181 | 甲醛分析仪 | 青岛聚创宏业环保科技有限公司 | JG-PPM800-11 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 校准点：0-0.5mg/m3 | 校准（cnas）
182 | 电子万能试验机视频引伸计 | INSTRON | 5985 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 标距50mm，标距80mm | 校准（cnas）
183 | 数显温度计 | 双桥仪器仪表厂 | DTM-280 | 3 |  |  | 2026.5.31 | 校准点：-20、10、20℃ | 校准（cnas）
184 | 数显卡尺 | / | （0-150）mm | 1 |  |  | 2026.5.31 | 校准点：20,25,50,80mm | 校准（cnas）
185 | 电子天平 | 瑞士梅特勒 | AE163 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 校准点：0.01,2,5,10g | 校准（cnas）
186 | 千分尺 | / | （0-10）mm | 1 |  |  | 2026.5.31 | 校准点：0.1,0.5,1,2,5mm | 校准（cnas）
187 | 甲醛测试仪 | 理研 | FP-30MK2（C) | 1 |  |  | 2026.5.31 | 校准点：0-0.5mg/m3 | 校准（cnas）
188 | 声级计校准器 | 爱华 | AWA6021A | 1 |  |  | 2026.5.31 | 校准点：94db,114db | 校准（cnas）
189 | 直读光谱仪 | 阿朗 | Artus8s | 1 |  |  | 2026.5.31 | 平行性 | 校准（cnas）
190 | ICP光谱仪 | 赛默飞 | ICAP7200DUO | 1 |  |  | 2026.5.31 | 元素 测定值 技术要求（mg/L）；Zn 0.0018 ≤（0.003/0.01） Ni 0.0086 ≤（0.01/0.03）；Mn 0.0016 ≤（0.002/0.005） Cu 0.0056 ≤（0.007/0.02） | 校准（cnas）
191 | 容量瓶 | / | (25-100)mL | 1 |  |  | 2026.5.31 | 25mL ±0.03/±0.06；50mL ±0.05/±0.10；100mL ±0.10/±0.20 | 校准（cnas）
192 | 移液枪 | / | (100-1000)μL | 3 |  |  | 2026.5.31 | 100μL校准点：0,50,100μL； 1000μL校准点：0,100,200,500,800,1000μL | 校准（cnas）
193 | 空盒气压表 | 宁波市鄞州姜山玻璃仪器仪表厂 | DYM3 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 校准点：106、100、96Kpa | 校准（cnas）
194 | 电磁辐射检测仪 | 泰仕电子工业股份有限公司 | 620 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 校准关键点：相对固有误差 | 校准（cnas）
195 | 电动通风干湿表 | 上海气象仪器厂有限公司 | HM3-A | 1 |  |  | 2026.5.31 | 校准点：15、20、30℃ | 校准（cnas）
196 | 铂电阻温度计 | 深圳市欣宝瑞仪器有限公司 | SM6806A | 1 |  |  | 2026.5.31 | 校准点：-20、10、20℃ | 校准（cnas）
197 | 辐射热计 | 上海精密仪器仪表有限公司 | MR-5 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 校准点：（0.47,0.78,1.51kw/m2） | 校准（cnas）
198 | 便携式激光粉尘检测仪 | 青岛聚创环保集团有限公司 | JCF-5C | 1 |  |  | 2026.5.31 | 校准点：PM10（0.15,0.25,0.35mg/m3）； 校准点：PM2.5（0.15,0.25,0.45mg/m3） | 校准（cnas）
199 | 白度计 | 上海昕瑞仪器仪表有限公司 | WSB-3C | 1 |  |  | 2026.5.31 | 校准点/R457：97.72、83.57、73.55、63.35 | 校准（cnas）
200 | 恒温震荡器 | 江苏省金坛市荣华仪器制造有限公司 | THZ-82 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 校准点/22℃，35℃，40℃，70℃，98℃ | 校准（cnas）
201 | 电子万能试验机 | INSTRON | 5966 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 0.5，1,2,3kN点 | 检定
202 | 电子万能试验机 | INSTRON | 5985 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 25，50,100,150kN点 | 检定
203 | 多功能声级计 | 杭州爱华 | AWA6228+ | 1 |  |  | 2026.5.31 | 频率范围:10 Hz～20 kHz线性测量范围:20 dBA-142 dBA | 校准（cnas）
204 | 转速计 | fluk | Fluk930 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 1光学（非接触）测量转速：1-99999转/分2接触测量转速：1-19999转/分 | 校准（cnas）
205 | 表面测温仪 | fluk | Fluk F52-II | 1 |  |  | 2026.5.31 | 温度准确度：高于-100°C:J、K:[0.05%+0.3°C]低于-100°C:J、K:土[0.20% + 0.3°C]温度范围（K型热电偶探头)-40°C~260°C | 校准（cnas）
206 | 钳形万用表 | fluk | Fluk F302+ | 1 |  |  | 2026.5.31 | 1. 交流电流量程：400A2. 交流电流准确度：1.8%±5（45HZ-65H）2.5%±5（65HZ-400HZ）3. 交流电压量程：600V4. 交流电压准确度：1.5%±5位（45HZ-400HZ）5. 直流电压量程：600V6. 直流电压准确度：1.0%±5 | 校准（cnas）
207 | 接触电流测试仪 | 华仪 | eec7630 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 1电压显示范围0.0-277.0V2网络测试3 输入电压与输出电压比（IEC60990 Fig5 U3、IEC60990 Fig4 U1）4 每毫安示值与输入电压（IEC60990 Fig5 U3、IEC60990 Fig4 U1） | 校准（cnas）
208 | 耐压测试仪 | 华仪 | eec EST-330 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 1、输出电压 交流0-5kV 直流0-600kV2、击穿报警电流 交流：0-20mA 直流0.7.5mA3 输出电压保持时间 10s ,60s | 校准（cnas）
209 | 恒温恒湿箱 | 哈丁 | TH4 V8-40W | 1 |  |  | 2026.5.31 | 温度：-40℃、-20℃、25℃、30℃、40℃、55℃、70℃、100℃、湿度：20%、40%、60%、85%93%、98% | 校准（cnas）
210 | 电气安全性能测试仪 | METREL | MI3360 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 保护接地电阻测试(10A,25A)保护接地电阻测试(200mA)交流耐压测试（1500V,3000V）绝缘电阻0-200Ω 电压：0-60 | 校准（cnas）
211 | 照度计 | / | TES 1334A | 1 |  |  | 2026.5.31 | 50lx、150lx、200lx、500lx、1000lx、2000lx、2500lx、3000lx | 校准（cnas）
212 | 推拉力计 | / | NK-300/ | 1 |  |  | 2026.5.31 | 50N、100N、150N、200N、250N、300N | 校准（cnas）
213 | 激光测距仪 | BOSCH | DEL150 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 0-30m | 校准（cnas）
214 | 多功能声级计 | 杭州爱华 | AWA6228+ | 1 |  |  | 2026.5.31 | 频率范围:10 Hz～20 kHz线性测量范围:20 dBA-142 dBA | 校准（cnas）
215 | 电子天平 | 天津市德安特传感技术有限公司 | BS 124S |  |  |  | 2026.5.31 | 校准点：0.01,2,5,10g | 校准（cnas）
216 | 电子天平 | sartorius | BS 124S |  |  |  | 2026.5.31 | 校准点：0.01,2,5,10g | 校准（cnas）
217 | 分析天平 | sartorius | ES620 |  |  |  | 2026.5.31 | 校准点：0.01,2,5,10，20,50g | 校准（cnas）
218 | 移液器K57080L（D准备室） | 艾本德 | (100~1000)μL | 1 |  |  | 2026.5.15 | 100\500\1000μL | 校准（cnas）
219 | 移液器(D准备室)YM189AH0021652 | 大龙 | (20~200)μL | 1 |  |  | 2026.5.15 | 20\100\200μL | 校准（cnas）
220 | 移液器3460048（D准备室） | 艾本德 | (10~100)μL | 1 |  |  | 2026.5.15 | 10\50\100μL | 校准（cnas）
221 | 移液器KJ08220（D准备室） | Thermo | (5~50)μL | 1 |  |  | 2026.5.15 | 5\25\50μL | 校准（cnas）
222 | 移液器2397188（D准备室） | 艾本德 | (0.5~10)μL | 1 |  |  | 2026.5.15 | 1\5\10μL | 校准（cnas）
223 | 移液器K57053L（无菌室） | 艾本德 | (100~1000)μL | 1 |  |  | 2026.5.15 | 100\500\1000μL | 校准（cnas）
224 | 移液器J42444L（无菌室） | 艾本德 | (100~1000)μL | 1 |  |  | 2026.5.15 | 100\500\1000μL | 校准（cnas）
225 | 移液器K57176L（霉菌室） | 艾本德 | (100~1000)μL | 1 |  |  | 2026.5.15 | 100\500\1000μL | 校准（cnas）
226 | 移液器M27230D（致病菌室） | 艾本德 | 1000μL | 1 |  |  | 2026.5.15 | 100\500\1000μL | 校准（cnas）
227 | 移液器KJ16422（320） | Thermo | (20~200)μL | 1 |  |  | 2026.5.15 | 20\100\200μL | 校准（cnas）
228 | 移液器129513D（致病菌室） | 艾本德 | 10μL | 1 |  |  | 2026.5.15 | 10μL | 校准（cnas）
229 | 移液器1696228 | 艾本德 | (10~100)μL | 1 |  |  | 2026.5.15 | 10\50\100μL | 校准（cnas）
230 | 移液器2331678（320） | 艾本德 | (2~20)μL | 1 |  |  | 2026.5.15 | 2\10\20μL | 校准（cnas）
231 | 移液器 YM18AAH0026343 | 大龙 | (0.5~10)μL | 1 |  |  | 2026.5.15 | 1\5\10μL | 校准（cnas）
232 | 移液器K57173L（320） | 艾本德 | (100~1000)μL | 1 |  |  | 2026.5.15 | 100\500\1000μL | 校准（cnas）
233 | 移液器K21717F（准备室） | 艾本德 | (100~1000)μL | 1 |  |  | 2026.5.15 | 100\500\1000μL | 校准（cnas）
234 | 霉菌培养箱(双箱体) | 上海一恒 | MJ-150-2B | 1 |  |  | 2026.5.15 | 22\25\26\28\30\36\42\44.5\45 | 校准（cnas）
235 | 霉菌培养箱(培养室) | 常州恩培仪器制造有限公司 | MJX-360BE | 1 |  |  | 2026.5.15 | 25\26\28\30\35\36\42 | 校准（cnas）
236 | 霉菌培养箱(培养室) | 常州恩培仪器制造有限公司 | MJX-360BE | 1 |  |  | 2026.5.15 | 25\26\28\30\35\36\42 | 校准（cnas）
237 | 生化培养箱（培养室36℃） | Shellab公司 | L120-2 | 1 |  |  | 2026.5.15 | 25\26\28\30\35\36\42 | 校准（cnas）
238 | 生化培养箱（单增30℃） | Shellab公司 | L120-2 | 1 |  |  | 2026.5.15 | 25\26\28\30\35\36\42 | 校准（cnas）
239 | 生化培养箱（霉菌室） | Shellab公司 | L120-2 | 1 |  |  | 2026.5.15 | 25\26\28\30\35\36\42 | 校准（cnas）
240 | 生化培养箱（致病菌36℃） | Shellab公司 | L120-2 | 1 |  |  | 2026.5.15 | 25\26\28\30\35\36\42 | 校准（cnas）
241 | 培养箱 | MEMMERT公司 | IN160 | 1 |  |  | 2026.5.15 | 22\25\26\28\30\35\36\37\41\41.5\42\44.5\50\56 | 校准（cnas）
242 | 生化培养箱 | MEMMERT公司 | ICP700 | 1 |  |  | 2026.5.15 | 22\25\26\28\30\35\36\37\41\41.5\42\44.5\50\56 | 校准（cnas）
243 | CO2培养箱（6楼培养室） | MEMMERT公司 | INCO2-153 | 1 |  |  | 2026.5.15 | 25\28\30\35\36\37\42\44.5\50℃ | 校准（cnas）
244 | CO2培养箱（317菌剂） | NUAIR公司 | Nuair | 1 |  |  | 2026.5.15 | 25\28\30\35\36\37\42\44.5\50℃ | 校准（cnas）
245 | 电子恒温水浴锅(320) | 上海一恒科技有限公司 | DK-8D | 1 |  |  | 2026.5.15 | 37\48\50\55\70\75\95 | 校准（cnas）
246 | 电子恒温水浴锅(致病菌室) | 上海一恒科技有限公司 | DK-8D | 1 |  |  | 2026.5.15 | 30\36\40\41\42\44.5 | 校准（cnas）
247 | 电子恒温水浴锅(无菌室) | 上海一恒科技有限公司 | DK-8D | 1 |  |  | 2026.5.15 | 44\46 | 校准（cnas）
248 | 电热鼓风干燥箱（6洗消室） | 上海精宏实验设备有限公司 | DHG-9146A | 1 |  |  | 2026.5.15 | 160 | 校准（cnas）
249 | 自动重量稀释仪 | interscince | Gravimat Dilutor | 1 |  |  | 2026.5.15 | 25\250，感量0.1g | 校准（cnas）
250 | 自动重量稀释仪 | interscince | Gravimat Dilutor | 1 |  |  | 2026.5.15 | 25\250，感量0.1g | 校准（cnas）
251 | 样品稀释仪 | iUL公司 | Smart Dilutor | 1 |  |  | 2026.5.15 | 25\250，感量0.1g | 校准（cnas）
252 | 稀释用精密电子秤 | iUL公司 | Dtlta Dilutor | 1 |  |  | 2026.5.15 | 25\250，感量0.1g | 校准（cnas）
253 | 电子天平（培养基） | 塞多利斯科级仪器（北京）有限公司 | BSA2202S-CW | 1 |  |  | 2026.5.15 | 1\10\25\250，感量0.01g | 校准（cnas）
254 | 电子天平（319菌剂） | 常熟市双杰测试仪器厂 | JJ1000 | 1 |  |  | 2026.5.15 | 0.1\0.5\1\10\，感量0.1g | 校准（cnas）
255 | 压差表(致病菌室) (量程-30～30Pa) | DWYER INSTRUMENTS.INC | 2300-60PA | 1 |  |  | 2026.5.15 | #DIV/0! | 校准（cnas）
256 | 压差表(致病菌室)(量程-30～30Pa) | DWYER INSTRUMENTS.INC | 2300-60PA | 1 |  |  | 2026.5.15 | #DIV/0! | 校准（cnas）
257 | 压差表(霉菌室)(量程-30～30Pa) | DWYER INSTRUMENTS.INC | 2300-60PA | 1 |  |  | 2026.5.15 | #DIV/0! | 校准（cnas）
258 | 标准检验筛 | / | / | 1 |  |  | 2026.5.15 | 0.45mm | 校准（cnas）
259 | 厌氧操作系统 | Shellab公司 | BACTRONL | 1 |  |  | 2026.5.15 | 36\37℃ | 校准（cnas）
260 | 核酸蛋白测定仪 | 德国艾本德 | Biophotometer plus 6 | 1 |  |  | 2026.5.15 | 波长260\280nm | 校准（cnas）
261 | 酶标仪 | MD公司 | Spectramac | 1 |  |  | 2026.5.15 | 540nm、550nm、610nm、630nm | 校准（cnas）
262 | pH计 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | PHS-3C | 1 |  |  | 2026.5.15 | 示值误差±0.01 | 校准（cnas）
263 | 实时荧光PCR仪（6扩增室） | ABI | ABI7500 | 1 |  |  | 2026.5.15 | 37\50\57\58\60\61\63.5\65\68\72\94\95℃；+ 荧光检测器 | 校准（cnas）
264 | 实时荧光PCR仪（6扩增室） | 美国AB公司 | QuanStudio5 | 1 |  |  | 2026.5.15 | 50\55\57\56\60\65\68\72\94\95℃；+ 荧光检测器 | 校准（cnas）
265 | 生物安全柜（致病菌室） | NUAIR公司 | NU-437-600E | 1 |  |  | 2026.5.15 | 高效过滤完整性：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率应不超过0.01%； 下降气流(m/s) 0.25-0.50 流入气流(m/s)≥0.40 气流烟雾模式检测（下降气流、观察窗气流、前窗操作口边缘气流测试、滑动窗密闭性测试） | 校准（cnas）
266 | 生物安全柜（霉菌室） | NUAIR公司 | NU-437-600E | 1 |  |  | 2026.5.15 | 高效过滤完整性：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率应不超过0.01%； 下降气流(m/s) 0.25-0.50 流入气流(m/s)≥0.40 气流烟雾模式检测（下降气流、观察窗气流、前窗操作口边缘气流测试、滑动窗密闭性测试） | 校准（cnas）
267 | 生物安全柜（320） | 热电公司 | Forma ClassⅡ | 1 |  |  | 2026.5.15 | 高效过滤完整性：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率应不超过0.01%； 下降气流(m/s) 0.25-0.50 流入气流(m/s)≥0.40 气流烟雾模式检测（下降气流、观察窗气流、前窗操作口边缘气流测试、滑动窗密闭性测试） | 校准（cnas）
268 | 生物安全柜（六楼制样室） | NUAIR公司 | NU-425-400E | 1 |  |  | 2026.5.15 | 高效过滤完整性：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率应不超过0.01%； 下降气流(m/s) 0.25-0.50 流入气流(m/s)≥0.40 气流烟雾模式检测（下降气流、观察窗气流、前窗操作口边缘气流测试、滑动窗密闭性测试） | 校准（cnas）
269 | 超低温冰箱 | 三洋 | MDF-U4186S | 1 |  |  | 2026.5.15 | -80℃ | 校准（cnas）
270 | 超低温冰箱 | 三洋 | MDF-U4186S | 1 |  |  | 2026.5.15 | -80℃ | 校准（cnas）
271 | 超低温冷冻储存箱 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | DW-HL678G | 1 |  |  | 2026.5.15 | -80℃ | 校准（cnas）
272 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-310S | 1 |  |  | 2026.5.15 | 2℃、4℃、8℃ | 校准（cnas）
273 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-310S | 1 |  |  | 2026.5.15 | 2℃、4℃、8℃ | 校准（cnas）
274 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-198S | 1 |  |  | 2026.5.15 | 2℃、4℃、8℃ | 校准（cnas）
275 | 医用冷冻冷藏箱 | 海尔 | HYCD-282C | 1 |  |  | 2026.5.15 | 冷藏室2℃、4℃、8℃; 冷冻室-25、-20、-15℃ | 校准（cnas）
276 | 医用冷冻冷藏箱 | 海尔 | HYCD-282C | 1 |  |  | 2026.5.15 | 冷藏室2℃、4℃、8℃; 冷冻室-25℃、-20℃、-15℃ | 校准（cnas）
277 | 药品冷藏柜(6楼更衣室) | 山东三九 | SJ/FL800 | 1 |  |  | 2026.5.15 | 2℃、4℃、8℃ | 校准（cnas）
278 | 医用冷藏箱(313) | 三洋 | MPR-312D(CN) | 1 |  |  | 2026.5.15 | 2℃、4℃、8℃ | 校准（cnas）
279 | 高压灭菌器(314) | 致微（厦门）仪器有限公司 | GR85 | 1 |  |  | 2026.5.15 | 1.*特种设备检验（2026） 2.温度121\116\115 | 校准（cnas）
280 | 生物安全型真空高压灭菌器 （6洗消室） | ALP公司 | CLG-400MDVP | 1 |  |  | 2026.5.15 | 温度121℃ | 校准（cnas）
281 | 高压蒸汽灭菌锅(6洗消室) | 三洋 | MLS-3780 | 1 |  |  | 2026.5.15 | 温度121\116\115℃ | 校准（cnas）
282 | 电脑蒸汽灭菌器（6洗消室） | TOMY | SX-300 | 1 |  |  | 2026.5.15 | 温度115\116\121℃ | 校准（cnas）
283 | 灭菌锅安全阀 | / | / | 1 |  |  | 2026.5.15 | 密封性、安全性 | 校准（cnas）
284 | 灭菌锅安全阀 | / | / | 1 |  |  | 2026.5.15 | 密封性、安全性 | 校准（cnas）
285 | 灭菌锅安全阀 | / | / | 1 |  |  | 2026.5.15 | 密封性、安全性 | 校准（cnas）
286 | 灭菌锅安全阀 | / | / | 1 |  |  | 2026.5.15 | 密封性、安全性 | 校准（cnas）
287 | 灭菌锅安全阀 | / | / | 1 |  |  | 2026.5.15 | 密封性、安全性 | 校准（cnas）
288 | 数字温度计 | 江苏精创 | 精创DT-2 | 1 |  |  | 2026.5.15 | (-20\4\25\36\42\45\56)℃ | 校准（cnas）
289 | 数字温度计 | 江苏精创 | 精创DT-2 | 1 |  |  | 2026.5.15 | (-20\4\25\36\42\45\\56)℃ | 校准（cnas）
290 | 数字温度计（双探头） | 江苏精创 | 精创DT-1 | 1 |  |  | 2026.5.15 | (-20\4\25\36\42\45\\56)℃ | 校准（cnas）
291 | 数字温度计 WSW3（内置、外置双温度） | 江苏精创 | 精创IPT-100S | 1 |  |  | 2026.5.15 | 外置探头(-20\4\8\25\30\36\42\56)℃ 内置 温度(4\8\15\20\30)℃ 湿度(20\40\60\80)% | 校准（cnas）
292 | 数字温度计 WSW4（内置、外置双温度） | 江苏精创 | 精创IPT-100S | 1 |  |  | 2026.5.15 | 外置探头(-20\4\8\25\30\36\42\56)℃ 内置 温度(4\8\15\20\30)℃ 湿度(20\40\60\80)% | 校准（cnas）
293 | 数字温度计 WSW6 （内置、外置双温度） | 江苏精创 | 精创IPT-100S | 1 |  |  | 2026.5.15 | 外置探头(-20\4\8\25\30\36\42\56)℃ 内置 温度(4\8\15\20\30)℃ 湿度(20\40\60\80)% | 校准（cnas）
294 | 数字温度计 WSW7（内置、外置双温度） | 江苏精创 | 精创IPT-100S | 1 |  |  | 2026.5.15 | 外置探头(-20\4\8\25\30\36\42\56)℃ 内置 温度(4\8\15\20\30)℃ 湿度(20\40\60\80)% | 校准（cnas）
295 | 温湿度计WSW8 | 江苏精创 | 精创IPT-100 | 1 |  |  | 2026.5.15 | 温度(15\20\30)℃； 湿度(40\60\80)% | 校准（cnas）
296 | 温湿度计 WSW9 | 江苏精创 | 精创IPT-100 | 1 |  |  | 2026.5.15 | 温度(15\20\30)℃ 湿度(40\60\80)% | 校准（cnas）
297 | 温湿度计WSW10 | 江苏精创 | 精创IPT-100 | 1 |  |  | 2026.5.15 | 温度(15\20\30)℃ 湿度(40\60\80)% | 校准（cnas）
298 | 温湿度计 WSW11 | 江苏精创 | 精创IPT-100 | 1 |  |  | 2026.5.15 | 温度(15\20\30)℃ 湿度(40\60\80)% | 校准（cnas）
299 | 温湿度计WSW12 | 江苏精创 | 精创IPT-100 | 1 |  |  | 2026.5.15 | 温度(15\20\30)℃ 湿度(40\60\80)% | 校准（cnas）
300 | 温湿度计 WSW13 | 江苏精创 | 精创IPT-100 | 1 |  |  | 2026.5.15 | 温度(15\20\30)℃ 湿度(40\60\80)% | 校准（cnas）
301 | 温湿度计WSW14 | 江苏精创 | 精创IPT-100 | 1 |  |  | 2026.5.15 | 温度(15\20\30)℃ 湿度(40\60\80)% | 校准（cnas）
302 | 荧光定量PCR仪 | 耶拿分析仪器（上海）有限公司 | qTOWER3G touch | 1 |  |  | 2026.5.20 | (42\50\52\55\60\72\94\95\℃) | 校准（cnas）
303 | PCR仪 | 耶拿分析仪器（上海）有限公司 | Biometra Tadvanced 96SG | 1 |  |  | 2026.5.20 | (42\50\53\55\60\62\65\72\94\95\℃) | 校准（cnas）
304 | PCR仪 | 耶拿分析仪器（上海）有限公司 | Biometra Tadvanced 96SG | 1 |  |  | 2026.5.20 | (42\50\53\55\60\62\65\72\94\95\℃) | 校准（cnas）
305 | 生物安全柜 （509） | 纽埃尔 | NU-430-400E | 1 |  |  | 2026.5.20 | 下降气流(m/s) 0.25-0.50 流入气流(m/s)≥0.40 高效过滤≤10（粒/L） 洁净度 含尘浓度(≥0.5微米) ≤3520粒/立方米； 含尘浓度(≥0.3微米) ≤10200粒/立方米； | 校准（cnas）
306 | 金属浴（510） | 杭州朗基科学仪器有限公司 | DC-10 |  |  |  | 2026.5.20 | 56、65、100℃ | 校准（cnas）
307 | 医用冷藏冷冻箱（6植检） | 美菱 | YCD-EL300 | 1 |  |  | 2026.5.20 | 冷藏室2、4、8℃ 冷冻室-25、-20、-15℃ | 校准（cnas）
308 | 超低温冷冻储存箱 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | DW-HL678G | 1 |  |  | 2026.5.30 | -70、-80℃ | 校准（cnas）
309 | 全自动核酸提取仪 | 广州赛百纯生物科技有限公司 | MyPure-32Pro | 1 |  |  | 2026.5.20 | 提取回收率等 | 校准（cnas）
310 | 台式微量高速冷冻离心机（509） | 深圳市瑞沃德生物科技 | M1234R | 1 |  |  | 2026.5.20 | 3000、8000、12000、15000rpm | 校准（cnas）
311 | 移液器 | 艾本德 | (0.5~10)μL | 1 |  |  | 2026.5.20 | 1\5\10μL | 校准（cnas）
312 | 移液器 | 艾本德 | (10~100)μL | 1 |  |  | 2026.5.20 | 10\50\100μL | 校准（cnas）
313 | 移液器 | 艾本德 | (20~200)μL | 1 |  |  | 2026.5.20 | 20\100\200μL | 校准（cnas）
314 | 移液器 | 艾本德 | (30-300ul)μL | 1 |  |  | 2026.5.20 | 30\100\300μL | 校准（cnas）
315 | 移液器8道 | 艾本德 | (0.5~10)μL | 1 |  |  | 2026.5.20 | 1\5\10μL | 校准（cnas）
316 | 移液器YE24BBN0142998 | 艾本德 | (100~1000)μL | 1 |  |  | 2026.5.20 | 100\500\1000μL | 校准（cnas）
317 | 移液器YE258BR0100071 | 艾本德 | (10~100)μL | 1 |  |  | 2026.5.20 | 10\50\100μL | 校准（cnas）
318 | 移液器YE258BR0140616 | 艾本德 | (20~200)μL | 1 |  |  | 2026.5.20 | 20\100\200μL | 校准（cnas）
319 | 移液器YE238BF0137203 | 艾本德 | (2~20)μL | 1 |  |  | 2026.5.20 | 2\10\20μL | 校准（cnas）
320 | 移液器 YE237BF0056867 | 艾本德 | (0.5~10)μL | 1 |  |  | 2026.5.20 | 1\5\10μL | 校准（cnas）
321 | 电热鼓风干燥箱 | 上海精宏实验设备有限公司 | DHG-9146A | 1 |  |  | 2026.5.20 | 示值误差±0.1℃ | 校准（cnas）
322 | 电热鼓风干燥箱 | 上海龙跃仪器设备有限公司 | LD0-101-3 | 1 |  |  | 2026.5.20 | 示值误差±0.1℃ | 校准（cnas）
323 | 超景深显微镜 | 深圳善时仪器有限公司 | SS7000 | 1 |  |  | 2026.5.20 | 不确定 | 校准（cnas）
324 | 生物显微镜 | 宁波永新光学股份有限公司 | Nexope NE910 | 1 |  |  | 2026.5.20 | 不确定 | 校准（cnas）
325 | 电子天平 | / | JD3000B | 1 |  |  | 2026.5.20 | 示值误差±0.001g | 校准（cnas）
326 | 体式显微镜 | 德国徕卡公司 | M205A | 1 |  |  | 2026.5.20 | 物镜放大倍率误差≤±5% | 校准（cnas）
327 | 移液器 | 艾本德 | (100~1000)μL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 500/1000μL | 校准（cnas）
328 | 移液器 | 艾本德 | (100~1000)μL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 500/1000μL | 校准（cnas）
329 | 移液器 | 艾本德 | (20~200)μL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 10\50\100μL | 校准（cnas）
330 | 移液器 | 艾本德 | (20~200)μL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 10\50\100μL | 校准（cnas）
331 | 移液器 | 艾本德 | (2~20)μL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 2\10\20μL | 校准（cnas）
332 | 移液器 | 艾本德 | (2~20)μL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 2\10\20μL | 校准（cnas）
333 | 移液器 | 艾本德 | (0.5~10)μL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 1\5\10μL | 校准（cnas）
334 | 移液器 | 艾本德 | (0.5~10)μL | 1 |  |  | 2026.5.29 | 1\5\10μL | 校准（cnas）
335 | 温度计 | 艾本德 | -50~50 | 3 |  |  | 2026.5.29 | 4,-20℃ | 校准（cnas）
336 | 生物安全柜 | 纽埃尔 | NU-437-600E | 1 |  |  | 2026.5.29 | 下降气流(m/s) 0.25-0.50 流入气流(m/s)≥0.40 高效过滤≤10（粒/L） 洁净度： 含尘浓度(≥0.5微米) ≤3520粒/立方米； 含尘浓度(≥0.3微米) ≤10200粒/立方米； | 校准（cnas）
337 | 酶标仪 | 瑞士 | SPARK 10M | 1 |  |  | 2026.5.29 | 490nm\490nm\492nm | 校准（cnas）
338 | 电子天平 | / | JD3000B | 1 | 2025.5.30 | 1年 | 2026.5.29 | 示值误差±0.001g | 校准（cnas）
339 | 生物安全柜（六楼样品处理室） | NUAJR | NU-437-600E | 1 |  |  | 2026.5.29 | 下降气流(m/s) 0.25-0.50 流入气流(m/s)≥0.40 高效过滤≤10（粒/L） 洁净度： 含尘浓度(≥0.5微米) ≤3520粒/立方米； 含尘浓度(≥0.3微米) ≤10200粒/立方米； | 校准（cnas）
340 | 灭菌锅安全阀 | / | TG85L | 1 |  |  | 2026.5.25 | 密封性、安全性 | 检定
341 | 灭菌锅安全阀 | / | TG85L | 1 |  |  | 2026.5.25 | 密封性、安全性 | 检定
342 | 超低温冰箱 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | DW-HL678G | 1 |  |  | 2026.5.29 | " -80℃ | 校准（cnas）
343 | 荧光定量PCR | 赛默飞世尔 | Q5 | 1 |  |  | 2026.5.31 | （42\50\55\60\72\94\℃） | 校准（cnas）
344 | 电冰箱 | 美菱 | 美菱YCD-EL300 | 1 |  |  | 2026.5.29 | 4℃，-20℃ | 校准（cnas）
345 | 电冰箱 | 美菱 | 美菱YCD-EL300 | 1 |  |  | 2026.5.29 | 4℃，-20℃ | 校准（cnas）
346 | 电冰箱 | 美菱 | 美菱YCD-EL300 | 1 |  |  | 2026.5.29 | 4℃，-20℃ | 校准（cnas）
347 | 生化培养箱 | BINDER | BINDER 115L | 1 |  |  | 2026.5.29 | 37℃ | 校准（cnas）
348 | PCR仪 | 耶拿分析仪器（上海）有限公司 | Biometra Tadvanced 96SG | 1 |  |  | 2026.5.19 | (42\50\53\55\60\62\65\72\94\95\℃) | 校准（cnas）
349 | PCR仪 | 耶拿分析仪器（上海）有限公司 | Biometra Tadvanced 96SG | 1 |  |  | 2026.5.19 | (42\50\53\55\60\62\65\72\94\95\℃) | 校准（cnas）
350 | 生物安全柜 （509） | NUAJR | NU-430-400E | 1 |  |  | 2026.5.19 | 下降气流(m/s) 0.25-0.50 流入气流(m/s)≥0.40 高效过滤≤10（粒/L） 洁净度： 含尘浓度(≥0.5微米) ≤3520粒/立方米； 含尘浓度(≥0.3微米) ≤10200粒/立方米； | 校准（cnas）
351 | 荧光定量PCR仪 | 耶拿分析仪器（上海）有限公司 | qTOWER3G touch | 1 |  |  | 2026.5.19 | (42\50\52\55\60\72\94\95\℃) | 校准（cnas）
352 | 医用冷藏冷冻箱（6植检） | 美菱 | YCD-EL300 | 1 |  |  | 2026.5.19 | 冷藏室2、4、8℃； 冷冻室-25、-20、-15℃ | 校准（cnas）
353 | 超低温冷冻储存箱 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | DW-HL678G | 1 |  |  | 2026.5.19 | -70、-80℃ | 校准（cnas）
354 | 全自动核酸提取仪 | / | MyPure-32Pro | 1 |  |  | 2026.5.19 | 提取回收率等 | 校准（cnas）
355 | 台式微量高速冷冻离心机（509） | 深圳市瑞沃德生物科技 | M1234R | 1 |  |  | 2026.5.19 | 3000、8000、12000、15000rpm | 校准（cnas）
356 | 移液器 | 艾本德 | (0.5~10)μL | 1 |  |  | 2026.5.19 | 1\5\10μL | 校准（cnas）
357 | 移液器 | 艾本德 | (10~100)μL | 1 |  |  | 2026.5.19 | 10\50\100μL | 校准（cnas）
358 | 移液器 | 艾本德 | (20~200)μL | 1 |  |  | 2026.5.19 | 20\100\200μL | 校准（cnas）
359 | 移液器 | 艾本德 | (30-300ul)μL | 1 |  |  | 2026.5.19 | 30\100\300μL | 校准（cnas）
360 | 移液器8道 | 艾本德 | (0.5~10)μL | 1 |  |  | 2026.5.19 | 1\5\10μL | 校准（cnas）
361 | 金属浴（510） | / | DC-10 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 56、65、100℃ | 校准（cnas）
362 | 温湿度计 | 精创 | 得力NO.9017 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 温度-30~50℃ 湿度0~100RH | 校准（cnas）
363 | 温（湿）度记录仪 | 精创 | 精创RC-4 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 测温范围：内置探头-30~60℃；外置探头-40~85℃。在-20~40℃范围内，精度为±0.5℃，其余为±1℃；测湿范围0%~99%RH | 校准（cnas）
364 | 温（湿）度记录仪 | 精创 | 精创RC-4 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 测温范围：内置探头-30~60℃；外置探头-40~85℃。在-20~40℃范围内，精度为±0.5℃，其余为±1℃；测湿范围0%~99%RH | 校准（cnas）
365 | 温（湿）度记录仪 | 精创 | 精创RC-4 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 测温范围：内置探头-30~60℃；外置探头-40~85℃。在-20~40℃范围内，精度为±0.5℃，其余为±1℃；测湿范围0%~99%RH | 校准（cnas）
366 | 温（湿）度记录仪 | 精创 | 精创RC-4 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 测温范围：内置探头-30~60℃；外置探头-40~85℃。在-20~40℃范围内，精度为±0.5℃，其余为±1℃；测湿范围0%~99%RH | 校准（cnas）
367 | 温（湿）度记录仪 | 精创 | 精创RC-4 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 测温范围：内置探头-30~60℃；外置探头-40~85℃。在-20~40℃范围内，精度为±0.5℃，其余为±1℃；测湿范围0%~99%RH | 校准（cnas）
368 | 温（湿）度记录仪 | 精创 | 精创RC-4 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 测温范围：内置探头-30~60℃；外置探头-40~85℃。在-20~40℃范围内，精度为±0.5℃，其余为±1℃；测湿范围0%~99%RH | 校准（cnas）
369 | 温（湿）度记录仪 | 精创 | 精创RC-4 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 测温范围：内置探头-30~60℃；外置探头-40~85℃。在-20~40℃范围内，精度为±0.5℃，其余为±1℃；测湿范围0%~99%RH | 校准（cnas）
370 | 温（湿）度记录仪 | 精创 | 精创RC-4 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 测温范围：内置探头-30~60℃；外置探头-40~85℃。在-20~40℃范围内，精度为±0.5℃，其余为±1℃；测湿范围0%~99%RH | 校准（cnas）
371 | 温（湿）度记录仪 | 精创 | 精创GSP-8A | 1 |  |  | 2026.5.31 | 测温范围：-40~85℃；在-20~40℃范围内，温度精度为±0.3℃，其余为±1℃；测湿范围10%~99%RH；湿度精度±0.3%RH（25℃，20%RH~90%RH），其余±±5%RH | 校准（cnas）
372 | 温湿度表 | 精创 | 康威WS-B2 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 温度-10~50℃ 湿度0~100RH | 校准（cnas）
373 | 温湿度表 | 精创 | 康威WS-B2 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 温度-10~50℃ 湿度0~100RH | 校准（cnas）
374 | 数字温度计 | 精创 | DT-1 | 1 |  |  | 2026.5.31 | -20℃、0℃、4℃、20℃ | 校准（cnas）
375 | 数显温度计 | 精创 | LCD-300型 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 测温范围：-50℃-200℃ | 校准（cnas）
376 | 砻谷机 | 农奥仪器 | NA.JLG-2018 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 不确定度等项目，根据设备确定 | 校准（cnas）
377 | 小麦硬度指数测定仪 | 杭州大吉光电仪器有限公司 | JYDX100×40 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 不确定度等项目，根据设备确定 | 校准（cnas）
378 | 锤片式粮谷粉碎机 | 中储粮成都储藏研究院有限公司 | FSJ-IIA | 1 |  |  | 2026.5.31 | 不确定度等项目，根据设备确定 | 校准（cnas）
379 | 容重器 | 上海东方恒器有限公司 | GHCS-1000A | 1 |  |  | 2026.5.31 | 不确定度等项目，根据设备确定 | 校准（cnas）
380 | 面筋数量和质量测定仪 | 杭州大材光电科技有限公司 | MJ-II | 1 |  |  | 2026.5.31 | 不确定度等项目，根据设备确定 | 校准（cnas）
381 | 碾米机 | 台州市伟新粮检仪器有限公司 | JNNJ3B | 1 |  |  | 2026.5.31 | 不确定度等项目，根据设备确定 | 校准（cnas）
382 | 智能低温恒温槽 | 南京舜玛 | WDC-0520 | 1 |  |  | 2026.5.31 | 0℃ | 校准（cnas）
383 | 谷物筛 | / | 直径1.5mm | 1 |  |  | 2026.5.31 | 1.5mm | 校准（cnas）
384 | 谷物筛 | / | 直径3.0mm | 1 |  |  | 2026.5.31 | 3.0mm | 校准（cnas）
385 | 谷物筛 | / | 直径4.5mm | 1 |  |  | 2026.5.31 | 4.5mm | 校准（cnas）
386 | 谷物筛 | / | 直径12mm | 1 |  |  | 2026.5.31 | 12mm | 校准（cnas）
387 | 谷物筛 | / | 直径1.0mm | 1 |  |  | 2026.5.31 | 1.0mm | 校准（cnas）
388 | 谷物筛 | / | 直径2.0mm | 1 |  |  | 2026.5.31 | 2.0mm | 校准（cnas）
389 | 谷物筛 | / | 直径4.0mm | 1 |  |  | 2026.5.31 | 4.0mm | 校准（cnas）
390 | 容量瓶 | / | 5mL | 1 |  |  | 2026.5.31 | 5mL | 校准（cnas）
391 | 容量瓶 | / | 5mL | 1 |  |  | 2026.5.31 | 5mL | 校准（cnas）